# 呼吸机招标参数

# 基本特征：

  - 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

  - ★≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080，屏幕角度可调节。

  - 屏幕显示：≥5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

  - ≥180分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

  - 气动电控呼吸机，可选备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作，具备实时气源压力电子显示。

  - ★具备有创通气模式，高流量氧疗功能。具备动态图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势

  - 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。具备截屏U盘导出功能。

  - 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

  - ★可升级CO2监测，血氧，顺磁氧监测模块，模块可以同同品牌监护仪通用。

# 呼吸模式及功能：

  - 标配模式：V-A/C和同步间歇指令通气SIMV、P-A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式Duolevel.

  - 可选高级模式： PRVC、APRV、PRVC-SIMV、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

  - 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

  - 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

  - ★具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

  - 可选配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

  - 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

# 设置参数:

  - ★潮气量：20ml—4000ml（选婴幼儿模块时，2ml—4000ml）

  - 呼吸频率：1-100/min

  - 吸气流速：6-180L/min

  - SIMV频率：1-60/min

  - 吸/呼比：4:1—1:10

  - 最大峰值流速：180L/min

  - 吸气压力：1--100 cmH2O

  - 压力支持：0—100cmH2O

  - PEEP：0~50 cmH2O

  - 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

  - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF（选配婴幼儿模块时，0.1—20L/ min，或 OFF）

  - 氧浓度：21—100vol.%

  - 叹息功能：有

# 监测参数:

  - 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

  - 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

  - 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

# 报警参数：具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示

# 其他功能:

  - 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

  - ★能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

  - 能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理

- 7 售后服务：安徽省内设有厂家售后服务机构，拥有厂家售后服务工程师，保证售后（提供证明文件）