除颤监护仪技术规格要求

- 多功能除颤监护仪，具备手动除颤、心电监护、呼吸监护功能

- ★按键式能量调节，可在除颤手柄上直接完成能量调节、充电、放电操作（提供证明材料），适于急救时独立完成除颤操作，提高抢救效率

- 整机带电极板、电池的重量不超过6.1kg，轻便易转运

- ★显示屏≥7英寸，三通道波形显示；除颤采用双相指数截断波技术，具备自动阻抗补偿功能。成人默认200J，最大除颤能量可以达到360J（提供证明文件）

- ★开机时间≤2s,除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

- 具备CPR辅助功能，可选配CPR传感器，采用双传感器测量技术，保证准确性(提供证明文件)

- 3/5导ECG监测，具备ECG多导同步心律失常分析技术提高精确性 (提供证明文件)。可升级支持血氧饱和度、无创血压等功能，方便后期升级。

- ★可充电锂电池，具备LED灯显示电池剩余电量，可支持300次以上200J除颤，3小时监护及2小时起搏。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。独特醒目的报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

- 成人、小儿一体化电极板，可选配除颤起搏监护多功能电极片

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s

- 可存储24小时连续ECG波形，72小时全参数趋势回顾，180分钟录音。数据可导出至电脑查看

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 具备良好的防水防水性能，防水防尘级别IP44。

- 省内设厂家服务机构，具备厂家售后工程师（提供证明文件）