便携式彩色多普勒超声系统技术参数要求

一、货物名称：

便携式笔记本彩色多普勒超声系统

二、投标设备基本要求：

★2.1满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、经食道超声等全身应用

三、系统技术参数

| 3.1 便携式笔记本彩色多普勒超声系统主机 | 修改建议及理由 |
| --- | --- |
| 3.2 监视器:≥15英寸高分辨率、医用专业彩色LED显示屏 |  |
| 3.3 探头接口1个，可扩展到3个 |  |
| 3.4 二维灰阶模式 |  |
| 3.5 M型模式 |  |
| 3.6彩色M型模式 |  |
| 3.7 具备解剖M型模式，M取样线≥3条，能360度任意旋转角度 |  |
| 3.8 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） |  |
| 3.9 组织特异性成像 |  |

★3.10 空间复合成像技术，做曲别针试验≥9线扫描线（提供证明图片）

3.11 具备斑点噪音抑制技术或磁共振像素优化技术或动态组织对比增强技术：可以支持所有探头，可以多级调节，可以实时同屏双幅对比显示，可以支持CFM/PDI/PWD以及造影，可以在图像后处理时进行级别调整

3.12 机器内置智能的教学软件，机器内部提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图和扫查技巧，支持医生学习和训练

★3.13 一键优化功能，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置和角度、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度

★3.14 标配穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示功能，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供双屏实时对比显示证明图片，体现机器型号）

★3.15 具有手机移动终端APP（要求支持苹果系统和安卓系统），通过无线网从超声机器传输图像至智能终端，方便进行图像查阅和诊断（提供2种系统手机移动终端APP截图）

★3.16 宽景成像，要求支持凸阵探头、线阵探头、心脏探头，具有彩色速度框提示扫描速度的过快或过慢区域，有多种伪彩显示）

★3.17 标配血管内中膜自动测量软件，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描迹，自动生成测量数据，测量数据包括最大值，最小值，平均值，标准差，ROI长度，测量长度及质量指标，并具备IMT评估曲线分析。（提供血管内中膜测量数据截图及IMT评估曲线截图，并体现机型型号）

四、测量

4.1 常规测量

4.2 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

4.3 多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

4.4 距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

4.5 全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

4.6 支持用户自定义测量项目以及公式编辑

五、二维灰阶模式

5.1 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

5.2 最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

5.3 最大帧率: ≥999 帧/秒

★5.4 实体按键TGC: ≥8段

★5.5 LGC: ≥8段（提供证明图片）

5.6 发射声束聚焦：发射≥8段

5.7 探头配置：标配3把探头：电子凸阵探头1把，电子线阵探头1把，电子相控阵探头1把

5.8电子凸阵，探头频率：2.0-5.0MHz

5.9 电子线阵，探头频率：5.0-13.0MHz

5.10 电子相控阵探头，探头频率：2.0-4.0MHz

★5.11 可选配经食道探头，探头频率：3.0-7.0MHz（提供注册证证明材料）

六、彩色多普勒成像

6.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

6.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

6.3取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

七、频谱多普勒模式

7.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

7.2 显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

7.3 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

★7.4 最大速度: ≥9.21m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

7.5 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

★7.6 取样容积: 0.5-20mm

7.7 偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)

7.8 支持频谱自动测量

八、存储

★8.1内置固态硬盘：≥120GB

8.2 多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能

在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，

不影响检查操作

- 附件配置：

9.1 探头扩展器，可将探头接口扩展至3个

9.2 同品牌可升降台车一台

9.3 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- 其他要求

10.1 为保证设备先进性，所有投标设备必须要求2021年生产设备

10.2 中标人同意提供样机核实性能和参数，核实包括标配和选配的功能，虚假参数应标或者提供证明材料与实际不符，取消中标资格，并承担相应责任