胰岛素泵技术参数

| 1.名称：胰岛素泵 | 修改建议及理由 |
| --- | --- |
| 2.尺寸（mm）：91mm×52mm×23mm |  |
| 3.重量（g）：90 (不含电池) |  |
| 4.防水：有（IP×7） |  |
| *5.电机：进口一体式减速编码电机 |  |
| 6.屏幕显示：动画、图标、中文 |  |
| 7.储药器容量：3mL |  |
| 8.胰岛素选择：U-100/ml |  |
| 9.装药自动定位读数功能：有 |  |
| 10.操作模式：4种 |  |
| 11.背景光：有 |  |
| 12.屏幕显示胰岛素余量：有 |  |
| 13.屏幕显示电池余量：有 |  |
| 14.屏幕显示基础曲线：有 |  |
| 15.基础率分段：24个时段 |  |
| 16.基础率输注最小时段：60分钟 |  |
| *17.基础率输注方式：最小间隔2分钟 |  |
| 18.基础率设置范围：0.1U～4U |  |
| *19.基础率自动注射 |  |
| 20.临基率方式：当前基础率的倍率 |  |
| 21.临基率范围：0% ～ 250%（间隔25%） |  |
| 22.大剂量设置范围：0.1U～87U |  |
| 23.大剂量输注速度：约10U/分钟 |  |
| 24.大剂量设置增量：0.1U(0-10U)，1U(10-87U) |  |
| 25.预设餐前量：有 |  |
| 26.上次餐前量显示：有 |  |
| 27.日总量回顾：50次 |  |
| 28.基础量回顾：50次 |  |
| 29.大剂量回顾：50次 |  |
| 30.排气回顾：50次 |  |
| 31.报警回顾：50次 |  |
| 32.自动报警功能显示：7项 |  |
| 33.报警方式：音频、振动报警 |  |
| *34.电池：一节DC 3.0V锂电，也可用充电电池，市场可购买 |  |
| 35.内部时钟：24小时制用户可调整时间，有备用电池 |  |
| 36.安全防护设定：自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量） |  |
| 37.分类：Bf型设备（防电击保护） |  |
| 38.环境要求： 运输和贮存(温度范围:-20℃～+50℃；相对湿度:20%～93%大气压力范围50KPa～106KPa) 正常工作(温度范围：5℃～40℃；相对湿度：≤93%大气压力范围：86kPa～106kPa) 安全性能(符合GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》和GB9706.27-2005《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器 安全专用要求》) |  |